附件

2025年度广西水利工程质量检测单位“双随机、一公开”抽查结果表

序号	检测单位	发现问题	处理意见	处理依据
1-1	广西壮族自治区水利科学研究院	1.仪器设备管理不规范：水泥间沸煮箱无设备使用记录，砂石料间的4个李氏比重瓶无管理信息。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.23条。

2.检测试验样品管理不规范：击实间放置的“环北C1标G21+000～G21+500（平）”土样样品无管理标识。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.12.1.28条。

3.检测试验不规范：检测编号为0401-YS2025-0001岩块单轴抗压强度检测记录缺检测设备信息。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.12.7.42条。	限期整改，期限一个月	1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、第二十一条

2.《广西水利工程质量检测管理办法》（桂水规范〔2022〕3号）第二十四条
1-2	广西壮族自治区水利科学研究院环北部湾广西水资源配置工程横州试验室	1.工作场所管理不规范：土工试验间设施与环境条件记录表（编号：GXSKY-4206-01-2024）缺监控设备信息，不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.10.2.19条。

2.仪器设备管理不规范：设备流转间缺设备流转记录，不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.23条。

3.检测试验不规范：原位密度检测记录表（环刀法）（编号：0495-TG2025-002），缺检测设备信息，不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.12.7.42条。	限期整改，期限一个月	1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、第二十一条

2.《广西水利工程质量检测管理办法》（桂水规范〔2022〕3号）第二十四条
2-1	广西海拓工程检测咨询有限公司	1.工作场所管理不规范：土工试验室（2）中安置的氮气瓶无防护设施。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.10.2.20条。

2.仪器设备管理不规范：①设备存放室中的设备出入库登记无设备管理编号。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.23条。②管理编号为HZ-103的液晶显示万能试验机校准证书确认表中“允许误差”单位有误。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.24条。

3.检测试验样品管理不规范：混凝土试块样品“溢洪道承台C25，2025.11.22”无样品编号。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.12.1.28条。	限期整改，期限一个月	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条
2-2	广西海拓工程检测咨询有限公司环北部湾广西水资源配置工程施工B2标项目检测室	1.仪器设备管理不规范：电热鼓风恒温干燥箱（编号：HTBS-397）校准结果确认缺标准依据。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.24条。

2.检测试验样品管理不规范：留样间摆放的基准水泥无样品标识。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.12.1.28条。	限期整改，期限一个月	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条
2-3	广西海拓工程检测咨询有限公司浦北项目检测室（环北B3标）	1.仪器设备管理不规范：①高温室中电阻炉（编号：PB-51）无警示标识。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.10.2.20条。②型号为FA2004N电子天平（编号：PB-40）放在砂石室，未按照要求放置于天平室。不符合检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.23条。

2.检测试验不规范：检测编号为040A-10-2025-0002钻孔压水试验记录表缺钻孔编号信息，孔口高程缺单位信息。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.12.7.42条。	限期整改，期限一个月	《广西水利工程质量检测管理办法》（桂水规范〔2022〕3号）第二十四条
3	广西鑫恒工程咨询有限公司	检测记录不规范：报告编号0458-SGXJ2024-0032所对应的原始记录未填写检测编号。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第十二条第（七）款第2点要求。	限期整改，期限一个月	《广西水利工程质量检测管理办法》（桂水规范〔2022〕3号）第二十四条
4	钦州市水利电力勘测设计院有限责任公司	1.工作场所管理不规范：①4号检测室中放置的型号为FZ-31A沸煮箱(编号为CL-11-02）与其他检测活动产生相互干扰。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.10.2.20条。②1号检测室用于检测混凝土力学性能指标，没有配备温度调节设备。不符合《水工混凝土试验规程》（SL/T 352-2020）第1.0.3条。

2.仪器设备管理不规范：1号检测室编号为CL-53-04温湿度表无校准结果计量确认标识。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.24条。

3.检测试验不规范：混凝土试块标养室内试块表面呈干燥状态。不符合《水工混凝土试验规程》（SL/T 352-2020）第5.1.2条。	限期整改，期限一个月	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、第十五条
5	广西衡准工程检测有限公司	1.体系运行不规范：2025年度比对或能力验证计划及审批表、实施记录无量测类参数。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第十二条第（九）款要求。

2.仪器设备管理不规范：液压式万能试验机（1SYJ1）由东莞凯威计量技术有限公司进行校准，所贴“合格证”标识为国家市场监督管理总局绿色标识。

3.检测报告不规范：①《钢材力学、工艺性能检测报告》（0462-GJ2025-0015）所填写检测依据不完整。②《水泥物理性能检测报告》（一）（0462-SN2025-0066）检测依据只填写产品规范，未填写检测所用依据。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第十二条第（七）款要求。	限期整改，期限一个月	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、第二十条
6	广西桂正工程检测咨询有限公司	1.仪器设备管理不规范：①混凝土拌和用拌和钢板尺寸是1.3×1.3（m），不符合《水工混凝土试验规程》(SL/T352-2020）第4.1.2条第4款要求。②多功能电动击实仪（217）由广西东华计量检测技术有限公司进行校准，所贴“合格证”标识为国家市场监督管理总局绿色标识。

2.检测报告不规范：《水泥物理性能检测报告（一）》（0417-SN2025-0024）3d抗折强度、抗压强度技术要求填写错误。	限期整改，期限一个月	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、第二十条
7	广西桂杰工程管理有限公司	1.工作场所管理不规范：数显恒温砂浴（GJYQ-018）与变水头渗透仪（GJYQ-058）放置在一起，未进行有效隔离。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第十条第（二）款要求。

2.仪器设备管理不规范：多功能电动击实仪（YDT-Ⅲ）（GJYQ-016）未按检测所用标准《土工试验方法标准》GB/T50123-2019技术要求进行计量确认。不符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）第13.2.1条第1款技术要求。

3.检测报告不规范：①钢材力学、工艺性能检测报告（0449-GY2025-0025）样品编号GY2025-0015公称直径填写错误，导致检测结果错误。②《水泥物理性能检测报告（一）》（0449-SN2025-0015）3d抗折强度技术要求填写错误。	限期整改，期限一个月	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条、第二十条
8	贵港市科达工程质量检测有限公司	1.体系运行不规范：2025年度质量控制计划及实施记录无岩土工程类检测参数。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第十二条第（九）款要求。

2.工作场所管理不规范：①化学试剂废液放置在化学分析室，没单独存放保管。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第十条第（二）款要求。 ②混凝土快速冻融试验机（YQ-476）放置在配合比室，对配合比室环境带来干扰。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第十条第（二）款要求。③砂石室环境条件记录表记录不全，无检测温湿度所用的仪器设备名称或编号。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第十二条第（七）款要求。

3.仪器设备管理不规范：水泥胶砂振实台（YQ-458）由深圳时代计量检测有限公司进行校准，所贴“合格证”标识为国家市场监督管理总局绿色标识。

4.检测试验样品管理不规范：来样样品存放未进行有效隔离，无保密安全措施。 不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第八条第（四）款要求。	限期整改，期限一个月	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条
9	玉林市水利电力科学研究院环北部湾广西水资源配置工程施工B5标工地试验室	工作场所管理不规范：①养护室温湿度环境记录无监测所用仪器设备或编号。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第二章第十二条第（七）款要求。

②样品室、外检室在同一间，未进行有效隔离。	限期整改，期限一个月	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条
10-1	广西中水工程检测有限公司环北部湾广西水资源配置工程施工B1标工地试验室	仪器设备管理不规范：①电热鼓风干燥箱管理编号（B1Y-001)校准温度未覆盖标准范围。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.24条。②土工室中用于比重试验用的4个比重瓶无管理标识。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.23条。③力学室管理编号（B1SY-044）钢筋弯曲试验机未进行固定。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.23条。	限期整改，期限一个月	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条
10-2	广西中水工程检测有限公司环北部湾广西水资源配置工程施工B3标工地试验室	1.人员配备不符合要求：本部授权试验室检测人员鲁某堂职称为助理工程师，不符合资质等级中人员资格（中级以上技术职称）的要求。不符合《水利工程质量检测管理规定》第四条规定。

2.仪器设备管理不规范：砂石室中编号为TK01KY-036温湿度表修正信息未得到有效利用。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第2.11.2.24条。	限期整改，期限一个月	1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第四条

2.《广西水利工程质量检测管理办法》（桂水规范〔2022〕3号）第二十四条
11	广西桂林科源水利水电工程检测有限公司环北部湾广西水资源配置工程施工B4标工地试验室	1.仪器设备管理不规范：多功能击实仪（10#）未按检测所用标准《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）技术要求进行计量确认。不符合《土工试验方法标准》（GB/T 50123-2019）第13.2.1条第1款技术要求。

2.检测试验样品管理不规范：样品间与砂石料室相连，未进行有效隔离。样品存放无保密安全措施。不符合《检验检测机构资质认定评审准则》第八条第（四）款。	限期整改，期限一个月	《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条
12	广西安澜科技发展有限公司环北部湾广西水资源配置工程施工B4、D4标工地试验室	1.工作场所管理不规范：胶材室温、温度记录表中只记录温湿度计的读数，未对校准给出的误差进行修正。

2.仪器设备管理不规范：①ALSB-024BBW电热鼓风干燥箱只校准60℃的温度，未对试验要求的温度进行校准。②ALSB-008BBW电动抗折抗压试验一体机由广西景衡计量检测有限公司进行校准，所贴“合格证”标识为国家市场监督管理总局绿色标识。

3.检测试验样品管理不规范：混凝土试块未标识样品编号。

4.检测试验不规范：现场检测未及时设定现场进离场时间。	限期整改，期限一个月	1.《水利工程质量检测管理规定》（水利部令第36号）第十三条

2.《广西水利工程质量检测管理办法》（桂水规范〔2022〕3号）第二十条